Handleiding

AC STROOMTANGADAPTER
Type TT-900

Inleiding

Dit toestel is een 200A AC stroomtangadapter met spanningsuitgang via een banaanstekker die men verbindt met een multimeter, een Power Harmonics Analyzer, een oscilloscoop of gelijk welke andere

voltmeter.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing

Om een elektrische schok, brand of lichamelijk letsel te voorkomen, dient men de veiligheidsinformatie te lezen alvorens het toestel in gebruik te nemen evenals onderstaande instructies na te leven.

Veiligheidstips

- Gebruik het toestel niet op stroomkringen met een spanning van meer dan 600V in de installatie-categorie II.  Wees voorzichtig bij het meten van onbeschermde staven of geleiders.

- Gebruik de stroomtang niet als ze beschadigd is of als de kabel defect is.   Stel ze in zulk geval buiten werking door de stroombek van een kleefband te voorzien zodat deze niet kan gebruikt worden.

- Controleer het magnetisch oppervlak van de stroombek; deze moet vrij zijn van stof, onzuiverheden, roest of gelijk welke vreemde substantie.

- Raak de stroombek niet aan.

- Houd uw vingers achter de speciale handbeveiliging (zie beschrijving 3).

Veiligheid

Dit symbool verwijst de gebruiker naar de handleiding voor meer informatie.

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van gevaarlijke spanning.

Dubbele isolatie.

Specificaties

Algemene gegevens

Uitgangsimpedantie		< 1k(

AC bandbreedte		40 tot 400Hz

Opening stroombek		16mm

Werkingstemp. & -vochtigheid	0°C à 30°C(HR 90%) - 30°C à 40°C(HR 75%) - 40°C à 50°C(HR45%)

Opbergtemp. & -vochtigheid	- 30°C à 60°C; HR < 90%

Werkingshoogte		minder dan 3000m

Gewicht			129g

Afmetingen			111 x 50 x 33m (HxBxD)

Normen			IEC1010-1 (1995); EN61010-1 (1995) Cat. II 600V, Cat. III 300V.  CE

Elektrische gegevens

| Functie | Bereik | Uitgang | Gevoeligheid | Nauwkeurigheid (uitlezing) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC stroom (50/60Hz) | 0 – 200A | 1mV/A | 1A/mV CA | + 2.0% + 0.5A |

Beschrijving

(1) 	Stroombek
(2) 	Trigger
(3)	Handbeveiliging
(4)	Spanningsuitgangsklem

Werkwijze

- Verbind de meetsnoeren met de uitgangsklem van de stroomtang en met de ingangsklem van de multimeter (of een andere spanningsmeter).

- Schakel de multimeter aan en stel deze in op ACV 200mV of 400mV.

- Plaats de stroomtang haaks op de geleider terwijl u deze laatste omklemt en precies in het midden van de stroombek houdt.

- Noteer de uitleeswaarde van het multimeterdisplay.

Voorbeeld in combinatie met een multimeter

Stroomtanggevoeligheid = 1mv/A.  De multimeter geeft 100.0mV weer.

Werkelijke stroom = uitgelezen waarde / stroomgevoeligheid = 100.0mV / 1mV/A = 100.0A.